## Sheet1
技术需求 | 技术详情
血浆 + 白膜 + 血细胞分层 | 血浆、白膜、血细胞的液面分层位置高精度识别
双光照图片输入 | 结合蓝光和白光图片的双光照条件下的高清照片包含的所有特征
条形码和二维码扫描 | 条码位数无限制，兼容字母数字组合
样品管类型兼容 | 多种采血管类型以及试管盖类型适配
实现指标 | 指标详情
错筛/漏筛率
最小可识别单层高度 | 5 mm
分层界面检测精度 | ±0.5 mm/5%误差率
视觉识别时间 | 1 秒/样本
其他要求（1） | 可对外传输图片、分层高度信息、条码信息、样品状态信息等迁移能力和训练能力
其他要求（2） | 液血样本 HIL 判断
|  | 分层检测指标 | 分层检测结果
|  | 准确率 | 0.95
|  | 平均重叠度 | 0.53
|  | 上液面像素差 | 3.08
|  | 下液面像素差 | 3.76
|  | 上液面误差 | 7.7%
|  | 下液面误差 | 9.4%
|  |  |  | 系统模块设计 | 关键功能 | 技术解决方案
|  |  |  | 视觉采集模块 | • 双光路（白光 + 蓝光）高分辨率拍摄 • 自动曝光与镜头畸变校正 • 采血管条码/QR 扫描 | • 工业相机 + 可调光源 • 标定板 + 柔光板 • 条码 SDK 识别模块
|  |  |  | 视觉识别模块 | • 双光照输入 • 层高/层界面检测（血清、白膜层、血浆） | • Cross Transformer + CNN Backbone • 基于现有参数的微调训练 • ONNX / TensorRT 加速，≤ 1s/张
|  |  |  | 机械执行模块 (已完成) | • 三轴线性 + 旋转定位 (±0.1 mm, ±0.2°) • 夹取、翻转、定点放置 • 与分析仪/移液器无缝对接 | • 直驱电机 + 高精编码器 • 力/位双闭环控制
|  |  |  | 调度与数据中台 | • 任务队列 & 流程编排（取→拍→判→移液） • 实时状态监控 & log记录 | • Python FastAPI • PostgreSQL + pgvector
|  |  |  | 可视化 UI & 追溯 | • 样本流转、检测结果、统计报表 • 全程图像/日志留存，可追溯 | • PyQt 5 + Qt Designer • 本地 SQLite 日志 + 图像存储